INSTRUCTION

MANUAL

COMPUTER CONTROLLED

ELECTROSTATIC DISCHARGE SIMULATOR

MODEL ESS-2000

1. 중요 안전사항

다음에 기재한 각 사항은, 본 기기를 안전하게 취급하는데에 중요한 사항이기 때문에 잘 읽고 나서 사용해 주십시요.

1. 본 기기는, 화기금지구역 등의 폭발가능지역 에서는 사용할 수 없다. 사용하면 방전등에 의해 인화할 가능성이 있다.

2. 심장용 PACE METER등 전자의료기구를 달고 있는 사람은 본 기기를 조작하지 않도록 하고 또한 본 기기가 동작중에 시험구역에 출입하는 것도 삼가해 주십시오.

3. 정전기 발생기 본체의 고압 CONNECTOR를 떼어낸 (방전 GUN과의 접속을 해제한) 상태에서 고압 CONNECTOR 구멍에 드라이버와 같은 도전체나 손가락을 넣지 마십시오.   고전압에 감전될 위험이 있다.

4. 방전 GUN의 선단의 방전부에는 고전압이 발생하기 때문에 방전 GUN의 고전압 ON 표시 LAMP 점등시 또는 정전기시험기가 고전압 ON 일때는 접촉하지 마십시오. 중상을 입을 수 있다.

5. 정전기시험기가 고전압 ON인 상태에서 C.R UNIT 교환은 하지 마십시오. 그렇지 않으면 감전사고가 일어날 수 있다..

6. GROUND CLIP을 피시험체의 접지설비에 접속해 주십시오. 그렇지 않으면 감전사고나 기기의 파괴가 일어날 수 있다.

7. OPTION인 방전 GUN용 STAND를 사용하게 되는 경우 방전의 TRIGGER S.W가 자동적으로 ON이 되기 때문에 발생기를 OFF로 하고 나서 장착해 주십시요.

8. 뒤에 서술할 [본 기기를 안전하게 사용하기 위한 기본적 안전사항] 안전에 관한 주의사항이 열거되어 있기 때문에 시험환경설정, 접속 및 시험 시작전에 반드시 읽어 주십시오.

2. 목  차

1. 중요 안전사항..................................................................................................................................... 2

2. 목 차..................................................................................................................................................... 3

3. 머 리 말............................................................................................................................................... 4

3.1 머 리 말....................................................................................................................................... 4

3.2 ESS-2000의 기능....................................................................................................................... 5

4. 본기기를 안전하게 사용하기 위한 기본적 주의사항..................................................................6

5. 각부의 명칭과 기능.............................................................................................................................9

6. 연결방법.............................................................................................................................................  11

7. 조작방법.............................................................................................................................................  12

7-1 기본조작.......................................................................................................................................12

7-1-1 전원인가.......................................................................................................................... 12

7-1-2 MUNU 화면의 표시와 조작화면에 관해서............................................................ 12

7-1-3 MANUAL MODE의 설정과 조작예........................................................................ 13

7-1-4 시험의 실행.......................................................................................................................15

7-1-5 시험의 정지......................................................................................................................16

7-2 환경설정.......................................................................................................................................17

7-3 IEC SEVERITY MODE에서의 동작...................................................................................21

7-3-1 설정화면 불러내기..........................................................................................................21

7-3-2 IEC SEVERITY MODE를 위한 설정.................................................................... 21

7-3-3 IEC SEVERITY MODE의 실행................................................................................23

7-3-4 실행의 정지......................................................................................................................25

7-4 MANUAL MODE.....................................................................................................................26

7-4-1 MANUAL MODE의 설정화면 불러내기.................................................................26

7-4-2 MANUAL MODE시험을 위한 설정..........................................................................26

7-4-3 MANUAL MODE시험의 실행....................................................................................28

7-4-4 MANUAL MODE의 실행정지....................................................................................30

7-5 SWEEP MODE..........................................................................................................................31

7-5-1 SWEEP MODE에서의 동작.........................................................................................31

7-5-2 SWEEP MODE에서의 실행.........................................................................................34

7-5-3 실행의 정지.......................................................................................................................36

7-6 PROGRAM MODE....................................................................................................................37

7-6-1 PROGRAM MODE에서의 설정...................................................................................37

7-6-2 PROGRAM MODE에서의 실행...................................................................................42

7-6-3 실행의 정지........................................................................................................................44

7-7 유틸리티기능과 기능설명........................................................................................................ 45

7-7-1 설정데이타 삭제하기........................................................................................................45

7-7-2 설정데이타 출력하기........................................................................................................46

7-7-3 설정데이타를 위한 BATTERY BACKUP................................................................47

7-7-4 온도/습도화면....................................................................................................................49

7-7-5 방전 GUN...........................................................................................................................50

7-7-6 PRINTER............................................................................................................................51

7-7-7 PRINTER 형식..................................................................................................................52

7-7-8 옵 션.....................................................................................................................................55

8. 사 양.........................................................................................................................................................56

8-1 사 양................................................................................................................................................56

8-2 메시지 목록....................................................................................................................................57

9. 제품 내용물 확인....................................................................................................................................58

10. 정전기 시험의 사전지식......................................................................................................................59

11. 외부 INTERFACE................................................................................................................................61

12. 보 증.........................................................................................................................................................63

13. 유 지........................................................................................................................................................63

14. NOISE LABORATORY SUPPORT NETWORK.......................................................................64

3. 머리말

3-1. 머리말

본 Computer제어 정전기 허용도시험기 (ESS-2000)를 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니       다. ESS-2000를 사용하기 전에 본서를 잘 읽어 충분히 활용할 수 있도록 부탁드립니다.

또 정전기시험의 안전과 순서를 확실하게 위해 본서뿐만 아니라 본 기기에 접속하는 방전 Gun   의 취급설명서도 충분히 읽어 주십시오.

● 이 취급설명서는, 조작방법과 주의사항을 준수할 수 있는 분들이 Computer제어 정전기허용도      시험기 (ESS-2000)를 안전하게 취급하고 동시에 충분히 활용하기 위해 쓰여졌다.

● 이 취급설명서는 ESS-2000를 취급할 때 쉽게 꺼내 수 있는 곳에 보관해 주십시요.

● ESS-2000은 IEC pub. 61000 (1000)-4-2 (舊 IEC pub 801-2)의 규격에 대응하는 정전기방전      Immunity시험을 행하기 위한 시험기의 정전기 발생기로 정전기방전 GUN (TC-815P)과 접속      해 정전기시험을 행한다.

● ESS-2000이 방전건 TC-815P와 같이 사용되었을 때 다음과 같은 규격을 따른다.

EMC Directive: 89/336/EEC (+93/68 EEC)

Generic standards: EN50081-2, EN50082-2

3-2. ESS-2000의 기능

1. +, - 각 0.2～30KV까지 정전기를 발생 가능하다.

2. SWEEP MODE, PROGRAM MODE에 미리 설정해 두어 다양한 시험내용을 순차적으로 실행할 수 있다.

3. SWEEP MODE, MANUAL MODE는 10개의 설정화면이 있고, ONE TOUCH로 불러낼 수 있다. 또 PROGRAM MODE는 50개 까지 설정가능하다.

4. 각 MODE의 설정내용은, BATTERY BACK UP 되어 있다.

5. CALENDAR및 시계가 내장되어 있다.

6. OPTION으로 전자식 온도계, 습도계를 이용할 수 있다.

7. OPTION인 PRINTER를 접속하므로 현재 시험내용, 시간, 온,습도등이 인쇄 가능하다. 또 각 설정내용의 일람도 출력 가능하다.

8. 고전압출력시, 경고등을 점등하는 단자를 갖추고 있다.

9. 인가동작에 동기해 자동제전을 행하는 제전 PROBE (OPTION) 접속단자를 갖추고 있다.

10. OPTION인 적외선 리모콘으로 떨어진 곳에서 조작이 가능하다.

11. GP-IB INTERFACE를 표준장치하고 있다.

4. 본 기기를 안전하게 사용하기 위한 기본적 주의사항

4-1. 위험표시와 그 의미

경고를 표시한다.

이 경고표시는 고전압의 위험을 알리기 위해 방전건 끝부분에 부착되어져 있다

경고를 표시한다.

왼쪽의 경고 라벨은 COVER를 열 경우 고전압에 의한 감전의 위험을 알리기 위해 정전기발생기 본체 옆에 부착되어져 있다.

4-2. 기본적인 안전 주의사항

1. 본 기기는, 화기금지구역 등의 폭발위험지역에서는 사용할 수 없다. 사용하면 방전 등에 의해 인화할 가능성이 있다. [인체및 환경 관한 주의사항]

2. 잘못된 조작이나 부주의한 조작을 행하면 치명상을 입게 된다. [인체, 조작, 환경 및 접속에 관한 주의사항]

3. 심장용 PACE METER등 전자의료기구를 달고 있는 사람은, 본 기기를 조작하지 않도록 하고, 동시에 본 기기가 동작중에 시험구역에 출입하는 것도 삼가해 주십시오. [인체 및 조작에 관한 주의사항]

4. 정전기 발생기 본체의 고압 CONNECTOR를 떼어낸 (방전 GUN과의 접속을 해제한) 상태에서 고압 CONNECTOR 구멍에 드라이버와 같은 도전체나 손가락을 넣지 마십시오.   고전압에 감전된다.[인체에 관한 주의사항]

5. 본 기기가 START중에 방전 GUN를 별도로 판매하는 PROBE STAND에 장착하면 TRIGGER가 ON이 되어 방전을 개시하기 때문에 반드시 본 기기의 STOP 상태를 확인하고 나서 장착해 주십시오.[인체, 조작 및 접속에 관한 주의사항]

6. 방전 GUN의 방전 TIP에는 접촉하지 마십시오.   정전기 인가가 종료해도 방전TIP에 고전압이 대전되어 있을 수 있다. 방전 TIP의 교환등으로 방전 TIP에 접촉될 때에는 본 기기를 STOP 상태로 한후 제전 (방전 TIP를 필히 GROUND에 접촉시킬 것)를 행하고 나서 해 주십시오.

[인체 및 접속에 관한 주의사항]

7. 정전기시험기의 START중 (START S.W의 LAMP가 ON한다.)에는, 화면에 표시되는 고전압이 발생하고 있기 때문에, 고압 CONNECTOR나 방전 GUN의 C.R UNIT는 떼어나지 마십시오.[인체, 조작 및 접속에 관한 주의사항]

8. 본 기기에서의 시험시의 TEST 설비는, 최저 30KV의 전압에 대해서 절연보호가 가능하다.

[인체 및 환경에 관한 주의사항]

9. 피 시험물(EUT)이 불완전하거나 파괴된 경우에도, 접지되어 있지 않은 금속물체에 정전기의 고전압이 가해지지 않도록 해야한다. [인체 및 접속에 관한 주의사항]

10. 정전기의 인가 종료후 EUT가 가끔 고전압으로 대전되어 있을 수도 있다.  EUT에 접촉되기 전에 EUT의 제전 (GROUND에 접속한 도선을 EUT의 EARTH의 금속부에 접촉시킬 것)을 행해 주십시오. [인체 및 조작에 관한 주의사항]

11. 내부에 고전압이 발생하고 있기 때문에 본 기기의 COVER는 열지 마십시오.

[인체, 조작, 환경에 관한 주의사항]

12. 본 기기가 작동중일때는, 주의를 놓지 마십시오.[인체에 관한 주의사항]

13. 당사와 관계하는 판매대리점은 본 기기의 무책임한 조작에 의한 인체사고나 기물의 파손, 혹은 그 결과 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 일체 책임을 지지 않는다.

[인체, 조작, 환경 및 접속에 관한 주의사항]

14. 본 기기를 이용한 시험설치를 할시 그런 시험설치는 관계하는 안전표준규격 (예 VDE104)에 적합하도록 구성할 필요가 있다.[접속에 관한 주의사항]

15. 본 기기는, EMI IMMUNITY 시험용의 방해신호를 발생한다. 시험장비, 구성, 접속, 그리고 EUT 자신의 특성에 따라 상당한 양의 전자파가 발생할수 있고 기타 다른 기기나 SYSTEM에 영향을 줄 가능성이 있다. 최종적으로는 사용자가 올바른 조작과 사용에 책임이 있다.   의심스러운 경우는 FARADAY CAGE내에서 시험을 행해야한다.[환경에 관한 주의사항]

16. 정전기발생기 본체의  접지단자는 필히 대지접지를 해 주십시오.[접속에 관한 주의사항]

17. 방전 GUN의 GROUND CLIP은 반드시 GROUND PLANE등에 접속하고 나서 정전기의 인가를 행해주십시오.[접속에 관한 주의사항]

18. 정전기발생기 또는 단자에 직접 정전기를 인가하지 마십시오.[조작에 관한 주의사항]

19. 방전 GUN의 CABLE은 꼬거나 교차시키지 마십시오. 예기치 않는 전자파 NOISE를 발생할수 있다. [환경에 관한 주의사항]

20. 고전압에 의한 정전기 발생기의 오동작을 방지하기 위해, 방전 GUN을 ESS-2000가까이에 가져가지 마십시오.

21. 확실히 안전한 조작을 하기 위해서는 당사에서 제공하는 표준 부속품과 옵션 Accessories를 사용해 주십시오.

22. 본기기는 건조한방에서 사용하시고 만일 이슬맺힘이 있는 경우에는 본 기기를 동작시키기 전에 충분히 방을 건조시켜 주십시오. [환경에 관한 주의사항]

23. 낙하등 강한 충격을 주지 마십시오. 파손될 수 있다.

24. 고온 또는 저온의 환경에서의 사용 및 보관은 하지 마십시오.

(사용환경:15～35℃ / 사용습도범위:25～75%)  [환경에 관한 주의사항]

25. 정전기발생기 본체의 통풍구는 막지 않도록 설치해 주십시요.

26. 본 기기의 구동전원은 AC100～240V이다. 이 범위를 초과하는 전압의 입력은 피해 주십시오.

27. 수리나 보수작업, 내부의 조정이 필요한 경우에는, 당사 또는 당사 지정 서비스 엔지니어만이 실시한다.

28. 본 기기 및 방전 GUN을 신나, 알코올등의 용제로 닦지 마십시오. 더러워진 경우는 중성세제를 포함한 수건으로 닦아 주십시요.

4-3. 주의나 경고라벨을 분실했을시 취할 단계

1. 위험고지 라벨이 벗겨져 분실되거나 더러워졌을 때는 안전을 위해 다시 붙여 주십시요.

2. 위험고지 라벨 분실했을 때는 당사 영업부 또는 A/S부에 청구해 주십시오.

5. 각부의 명칭과 기능

1) 본 체

2) 방전 Gun (TC-815P)

6. 연결방법

● 전원을 끄고 방전건의 고전압 입력 Connector를 시험기에 맞춘다.

● 시험기의 고전압 출력 Connector의 구멍에 드라이버나 손가락이 들어가면 고전압에 의           해 전기쇼크를 받을 것이다.

시험을 행하기 전에  시험기 본체의 고전압 출력 CONNECTOR와 방전 GUN의 고전압 입력 CONNECTOR를 확실하게 접속해 주십시요.

1) 시험기 본체의 고전압 출력 CONNECTOR의 튀어나온 부분을 방전GUN의 고전압 입력 CONNECTOR의 들어간 부분에 맞추어 삽입한다.

2) 방전 GUN의 고전압 입력 CONNECTOR의 고정 나사를 시계방향으로 돌려 고정한다.

시험기 본체의                                     방전 GUN 의

고전압 출력 CONNECTOR                         고전압 입력 CONNECTOR

3) 방전 GUN의 GROUND CLIP는 반드시 GROUND 판에 접속해 주십시오.

4) 시험기의 접지단을 실패없이 접지에 연결한다.

7. 조작방법

LCD contrast는 대기온도에 따라 변한다.

전원이 off될때의 마지막 화면이 나타난다.

이 장비는 영어로 표시되도록 설정되어 있다.

일본어로 표시하기위해서는 7-2. 8)을 참조

7-1. 기본조작

7-1-1. 전원 인가

전원 S.W를 ON으로 한다.

․ STOP S.W의 LAMP가 점등하고 화면에 표시가 나온다.

․ 화면표시가 보기 어려울때는 CONTRAST KNOB를 좌우로

조정해 주십시요.

7-1-2. MENU 화면의 표시와 조작화면에 관해서

1) MENU 화면의 표시

MODE

KEY를 누르면 MENU 화면이 나타난다.

2) 조작화면 일람

․

MODE

KEY를 누르면 MENU 화면이 나타난다.

(START LAMP가 점등되어 있을때는

STOP

KEY를 누르고 나서

MODE

KEY를 눌러 주십시오.)

․ 바꾸고자 하는 번호나 기능에 해당하는 번호를 누르시오

7-1-3. MANUAL MODE의 설정, 조작예

화면을 선택하기 위해 화면 No 열에 있는 0～9까지 어떤숫자도 입력할수 있다.

10가지 설정을 메모리에 저장할수 있다.

1) MANUAL MODE설정화면의 표시

․ MENU 화면이 표시되어 있는 상태에서 TEN KEY

2

를 눌러주십시요.   MANUAL 설정화면이 표시된다.

2) 입력데이타 선택

설정칸내의 데이터가 변화할수 있다.

밑줄(점선)친 항목의 데이터는 설정칸을 움직여서

변화시킬수 있다.

설정칸은 상,하키로도 이동가능하다.

설정칸은 최상위 위치에 있는 숫자열로 직접

이동가능하다.

3)

ROTARY CONTROL로 기중방전과 접촉방전을 선택할수 있다.

값이 설정범위를 넘으면 E(error)가 표시된다.

10.0㎸로 인식한다.

ROTARY CONTROL이 한번 사용되면 TEN-KEY PAD에 의한 다음입력은 새로운 입력으로 간주된다.

데이터 변경과입력

시계방향으로 돌리면 값이 증가하고

반대방향이면 값이 감소한다.

RIGHT/LEFT키가 눌려지면 설정칸에

10단위설정표시가 나타난다.

ROTARY CONTROL을 돌리면 설정된칸의

숫자가 변화한다.

+12.3

TEN-KEY PAD로 숫자를 바로 입력시킬수 있다.

실수로 잘못입력하면 CLEAR키를 누르시오.

+10.

모든숫자를 입력시킬 필요가 없다.

+12.3

ROTARY CONTROL로 입력값을 증가하거나

+10.1

감소시킬수 있다.

설정칸에 관계없이 전압극성을 변화시킬수 있다.

7-1-4.

방전이 매번 끝날때마다 부저음이 난다.

방전이 끝났을 때 부저는 “beep"소리를 두번낸다.

F2키를 트리거스위치로 사용될수 있다. 7.3참조

방전중이 아닐 때 전압,극성,방전횟수 설정을 변화시킬수 있다.

방전중일지라도 ROTARY CONTROL을 사용해 전압을 UP/DOWN시킬수 있다.(TEN-KEY PAD는 사용불가)

시험의 실행

방전건의 트리거스위치를 한번 누르면 방전이

시작되고 부저소리가 날때까지 설정횟수까지 반복한다.

방전건의 트리거스위치를 다시 한번 누르면 방전이

다시 시작될 것 이다.

방전건의 트리거스위치를 방전중 누르면 방전이

멈출 것이다. 방전건의 트리거스위치를 다시 한번

누르면 방전이 시작될 것이다. 기중방전의 경우

트리거스위치가 눌려지고 있는동안방전 RELAY가

방전측으로 교체된다.

RESET (F2) KEY를 누르면 인가회수가 0으로

CLEAR 된다.

7-1-5. 시험의 정지

STOP

STOP KEY를 누르면 고전압발생을 정지시키고 설정화면으로

되돌아간다.

7-2.

UTILITY메뉴가 나타날 때 1을 누른다.

년,월,일을 세가지 방법으로 설정가능하다.:

yy-mm-dd,             mm-dd-yy,             dd-mm-yy

입력시간은 24시간제 이다.

윤년은 자동적으로 교정된다.

환경설정

MODE

→

0

를 눌러 보조화면을 불러낸다.

1) 시간설정

MODE

→

0

→

1

를 눌러 시간설정 화면을 불러낸다.

설정칸을 옮기고 날짜와 시간을 입력한다.

제일 아래열은 년,월,일의 순서를 정하는데 사용된다.

입력값이 저장된다.

CAN을 누르면, 설정값이 취소되고 UTILITY화면으로 돌아간다.

2)

UTILITY 메뉴가 표시되고 있는동안 0번만 누른다.

F2트리거나 EXT.트리거가 선택되었을 때 GUN의 트리거스위치는 무시된다.

방전Gun이 Gun스탠드에 고정되었을 때 Trigger를 F2 Trigger, EXT.Trigger에 맞춘다.

출고시 TRIGGER는 GUN TRIGGER로 맞춰져 있다.

출고시 30.O㎸로 맞춰져 있다.

기능의 설정화면 불러내기

MODE

→

0

→

1

를 눌러 기능설정 화면을 불러낸다.

3) TRIGGER 스위치 기능의 선택

0

① 설정칸을 TRIGGER의 항목으로 이동시킨다.

② ROTARY KNOB를 돌리면 다음 3가지 항목이 선택 가능하다.

GUN TRIGGER ............... 방전 GUN의 TRIGGER 스위치에 의해

방전

F2 TRIGGER ................... 조작 PANEL의 F2 KEY로 동작시킨다.

EXT.TRIGGER ............... 뒷면의 AUX CONNECTOR로 접속한

스위치로 동작시킨다.

4) 출력전압의 상한설정

본기기의 최고 출력전압은 30KV이지만 출력을 제한할 수 있다.

① 설정칸을 MAX VOLTAGE의 항목으로 이동시킨다.

② 출력전압의 상한을 설정한다.(상한을 정하지 않을 경우는

30.0KV로 한다.)

출력전압설정이 상한선을 넘으면 " MAX VOLTAGE ERROR "의

MESSAGE가 표시되고 출력이 OFF된다.

5)

방전동작에 영향이 없다.

ELIMINATION PROBE란?

정전기가 접지경로가 없는 피시험체에 인가되었을 때, 피시험제에 전하가 축적되고 전위가 상승할 것이다. 그러므로 동일의 조건에서 시험을 계속하기 위해 전위를 ZERO로할 필요가 있다.

ELIMINATION PROBE는 정전하를 대지로 빼준다.

ESS-2000은 정전하가 자동적으로 제거되게 하는 제거단자를 갖추고 있다.

ELIMINATION PROBE는 출하시 NOT USED위치에 있다.

AUTO STOP이란?

START SWITCH가 눌려질 때 본기기에 고전압이 발생된다. AUTO STOP에 설정된 시간동안 어떠한 동작도 없으면 본기기는 자동적으로 정지할것이다.

AUTO STOP은 출하시 0으로 설정되어 있다.

제전 PROBE 기능선택

유틸리티화면상에서 ELIMINATION PROBE의 기능을 선택한다.

① 설정칸을 ELIMINATION PROBE항으로 옮긴다.

② ROTARY KNOB를 돌리면 다음 3가지 항목이 선택 가능하다.

NOT USED........ELIMINATION PROBE가 동작하지 않음

EVERY DISCHARGE.....제전이 방전시마다 동작

방전간격이 1초보다 작게 설정되었을 때 제전이

횟수가 증가때마다. 동작

EVERY COUNT UP.......제전이 설정된 방전횟수가 완료되면 동작

6) AUTO STOP기능 설정

① 설정란을 AUTO STOP열로 이동

② 원하는 값을 초단위로 설정 0으로 설정되면 AUTO STOP기능이

해제.

최대시간설정은 3600초

7)

출하시 REVERSE로 설정되어 있다.

UTILITY화면은 영어로 되어있다.

프리터의 문자는 자동적으로 변화될 것이다.

출하시 영어로 설정되어 있다.

반전화면의 선택

① 설정칸을 DISPLAY란으로 옮긴다.

② ROTARY KNOB를 돌려 REVERSE 또는 NORMAL로 설정한다.

③ 설정후 CONTRAST KNOB를 돌려 보기 쉬운 화면으로 조정한다.

8) 일본어 (영어) 화면 선택

①설정칸을 JAPANESE (ENGLISH)의 항목으로 이동시킨다.

②ROTARY KNOB를 돌려 JAPANESE (ENGLISH)으로 설정한다.

9) 환경설정의 완료

UTILITY화면으로 돌아간다.

메뉴화면으로 돌아간다.

7-3

기본동작에 대해서는 7-1참조

메뉴표시가 화면상에 있을 때 1을 입력

ROTARY CONTROL과 +/-키가 사용될수 있다.

IEC SEVERITY MODE에서의 동작

출력전압은 IEC규격 1-4레벨을 누름으로서 설정된다.

7-3-1설정화면의 불러내기

MODE

→

1

를 누른다.

7-3-2 IEC SEVERITY MODE를 위한 설정

1) IEC레벨의 설정

레벨 1에서 4는 설정되어 있다.

각레벨에서 출력은 아래와 같다.

2) 방전방법의 설정

기중방전/접촉방전 선택가능

3) 출력극성 설정

+/-극성 설정가능

4)

기중방전의 횟수는 시험이 끝났을 때 부저소리가 나도록 설정되어 있다.

기중방전의 간격설정은 사용되지 않는다.

방전횟수 설정

DISCHARGES항목에서 원하는 방전횟수 설정(1～60000번)

5) 방전간격 설정

INTERVAL항목에서 원하는 방전간격 설정(0.05～600초, 10초보다

작은 경우, 0.05초단위로 설정)

7-3-3 IEC SEVERITY MODE의

화면은 실행화면으로 바뀐다.

오른쪽상단화면은 TRIGGER상태를 의미한다. 동작중에는 “ON"이 나타난다.

기중방전의 F2 TRIGGER가 선택되면 방전은 F2키를 누름으로서 시작되고 F2키를 다시누르면 정지한다.

실행

2) TRIGGER 스위치 동작

방전건의 트리거스위치를 한번 누르면 설정데이타에 따라 방전이

실행되고 방전중에 트리거 스위치가 눌려지면 방전이 정지한다.

트리거스위치를 누르면 다시 시작한다.

기중방전의 경우, 방전이 트리거 스위치가 눌려지고 있는동안

계속된다. 트리거가 F2TRIGGER또는 EXT.TRIGGER로 설정되었다면

트리거스위치가 F2키로 동작하거나 외부신호에의해 동작한다.

3) 방전횟수 재설정

F2키가 눌려지면 방전횟수 카운터가 리셋된다.

트리거가 환경설정화면상의 F2 TRIGGER또는 EXT.TRIGGER에

설정되면F1키는 reset이다.

4)

프린터가 연결안되었을 때 “NOT READY"메세지가 표시된다.

방전이 멈추었을지라도 설정화면의 내용은 영향받지 않는다.

시험내용의 PRINT

OPTION인 PRINTER에 접속하고 있을때만 유효하다.

F1 KEY를 누르면 시험의 내용을 인쇄한다.

환경설정화면상의 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER에 트리거가

설정되었을 때 F1 KEY가 MODE키를 누름으로서 RESET에서

PRINT로 변경된다.

5) 극성의 변경

극성은 방전이 정지했을때만 변경가능하다.

6) IEC레벨의 변경

IEC레벨은 방전이 정지했을때만 변경가능하다.

7) 방전간격의 변경

방전동작 정지했을때만 변경가능하다.

7-3-4 실행의 정지

STOP

설정화면으로 돌아가려면 STOP KEY를 누르시오

7-4 MANUAL MODE

기본동작에 관해서는 7-1을 참조

메뉴가 화면에 표시될 때 2를 입력한다.

+/-키로 원하는 극성으로 맞춘다.

기중방전의 횟수는 과정 끝에 부저소리가 나도록 설정되어 있다.

정전기 방전시험에대한 기본항목은 매뉴얼모드로 설정할수 있다.

10개의 화면데이타항목이 메모리에 저장될수 있다.

7-4-1 MANUAL MODE의 설정화면 불러내기

MODE

→

2

를 누른다.

7-4-2 MANUAL MODE시험을 위한 설정

1) 출력전압설정

0.20에서 30.0㎸범위내의 출력전압이 설정될수 있다.

2) 방전방법의 설정

기중방전과 접촉방전이 선택가능하다.

3) 출력극성의 설정

출력극성 +/- 가 설정가능하다.

4) 방전횟수의 설정

DISCHARGE항목에 원하는 방전횟수를 설정한다.(1～60000회)

5)

간격설정은 기중방전에는 사용되지 않는다.

▲ ▼키는 설정칸을 옮기는데 사용될수 있다.

화면을 빨리 바꾸고자 할 때, F2키를 TEN-KEY PAD와 함께 사용하라. 화면목록을 보려면 F2키를 ROTARY CONTROL과 함께 누르면 된다.

방전간격 설정

INTERVAL 항목에 원하는 방전간격을 설정한다.

(0.05～600초. 10초보다작은 경우 0.05초 단위로 설정한다.)

6) 설정화면의 변경

F2키가 눌려지면 설정칸이 화면의 최상위 위치의

DISPLAY NO.항목으로 옮겨간다.

원하는 화면번호를 TEN-KEY PAD나 ROTARY CONTROL로

선택한다. (0에서 9로 설정)

7) 설정화면의 보호와 해제

F1키를 누르면, “FIXED"라는 메시지가 화면에 나타난다.

설정칸이 DISPLAY NO.항목에 고정되고 움직이지 않는다.

이상태는 F1키를 다시 누르면 해제된다.

7-4-3

화면은 실행화면으로 바뀐다.

오른쪽상단 화면은 Trigger상태를 의미하고 동작중에는 “ON"으로 나타난다.

기중방전의 F2 TRIGGER가 선택되었을 때 방전은 F2키를 누름으로서 시작되고 F2키를 다시한번 누르면 멈춘다.

MANUAL MODE시험의 실행

2) 트리거스위치 동작

방전건의 트리거스위치를 한번누르면 설정된 데이터에 따라 방전을

행한다.

트리거스위치가 방전중에 눌려지면, 방전이 멈춘다.

트리거스위치를 다시 누르면 재시작한다.

기중방전의 경우, 트리거스위치가 눌려지고 있는동안 방전이 지속된다.

환경설정 화면에서 TRIGGER가 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER로

맞춰지면 트리거 스위치는 F2키 또는 외부신호에 의해 동작한다.

3) 방전횟수 재설정

F2키가 눌려지면 DISCHARGES카운터가 리셋된다.

이것은 항상 입력이다. 트리거가 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER로

맞춰진다면 F1키는 reset이다.

4) 시험항목의 인쇄

프린터가 연결되지 않았을시 “NOT READY"메시지가 화면에 표시된다.

방전이 멈추었을지라도 설정화면의 내용은 영향을 받지 않는다.

출력전압은 ROTARY CONTROL로 실행화면에서 변경가능하다.

Printing은 옵션인 프린터가 연결되었을때만 동작한다.

F1키를 누르면 시험항목이 출력되어 나온다.

TRIGGER가 F2 TRIGGER 이나 EXT.TRIGGER에 맞춰졌을 때

MODE키를 누름으로서 F1키는 RESET에서 PRINT로 바뀐다.

5) 극성변환

극성은 방전이 멈추었을때만 변환가능하다.

6) 출력전압의 변환

출력전압은 방전이 멈추었거나 방전중에 변환가능하다.

7) 방전간격의 변환

방전간격은 방전이 멈추었을때만 변환가능하다.

7-4-4 MANUAL MODE의 실행정지

7-5 SWEEP MODE

기본동작에 대해서 7-1참조

TRIGGER 입력으로 시작

트리거를 기다리지 않고 계속적인 동작은 TRIGGER를 누르는 방법에 따라 수행될수 있다.

극성변환은 약2초를 필요로 한다,

다음의 TRIGGER입력으로 첫 번째 단계에서 재시작된다.

출력전압이 자동적으로 단계적인 증가를 한다.

7-5-1 SWEEP MDOE에서의 동작과 설정

1) SWEEP MODE에서의 동작

2) 설정화면의 호출

메뉴화면이 나타났을 때 3을 입력한다.

종료(시작)전압이 시작(종료)전압을 설정함으로서 변화되면 모든단위숫자가 입력이었을 때 전압설정이 수행된다.

단계전압이 시작전압에서 종료전압까지 더해진후 더해진 전압이 종료전압과 일치하지 않는다면 종료전압을 초과하는 어떠한 전압도 인가되지 않는다.

단계전압이 0.00으로 설정되었을시 같은 값이 반복된다.

MODE

→

3

를 누른다.

3) 시작전압의 설정

시작전압은 0.20V에서 30.0㎸범위내에서 설정가능하다.

종료전압이 시작전압보다 낮게 설정되면 시작전압은 종료전압값과

같은 값으로 설정된다.

4) 종료전압의 설정

종료전압은 0.20V에서 30.0㎸범위내에서 설정가능하다.

시작전압이 종료전압보다 크게 설정되면 종료전압은 시작전압값과

같은 값으로 설정된다.

5) 단계전압의 설정

단계전압은 0.00V에서 30.0㎸범위내에서 설정가능하다.

6) 방전방법의 설정

기중방전과 접촉방전이 선택가능하다.

7)

Rotary control 또한 출력극성을 설정하는데 사용될수 있다.

기중방전횟수는 과정 끝에 부저소리가 나도록 설정되어 있다.

간격설정은 기중방전에는 이용되지 않는다.

▲ ▼키 또한 설정칸을 옮기는데 사용될수 있다.

화면을 빨리 바꾸고자 한다면 F2키를 TEN-KEY PAD와 함께 사용한다.

화면목록을 보고자할 때 F2키를 ROTARY CONTROL과 함께 누른다.

출력극성의 설정

출력극성 +와±는 +키와-키로 선택한다.

±극성으로 맞추려면 +와 -키를 동시에 누른다.

8) 방전횟수의 설정

DISCHARGE항목에서 원하는 방전횟수를 설정한다.(1～60000회)

9) 방전간격의 설정

INTERVAL항목에서 원하는 방전간격을 설정한다.

(0.05～600초. 10초보다낮은 경우는 0.05초단위로 설정한다.)

10) 설정화면의 변환

F2키를 누르면 설정칸이 화면 최상단위치에 있는 DISPLAY NO

항목으로 이동한다.

TEN-KEY PAD또는 ROTARY KNOB으로 원하는 화면을 선택한다.

(0～9에 맞춘다.)

11) 설정화면의 보호와 해제

F1키를 누르면 “FIXED"메시지가 화면 상단열에 표시된다.

설정칸이 DISPLAY NO열에 고정된다.

이상태는 F1키를 다시누르면 해제된다.

8-5-2 SWEEP MODE에서의 실행

화면은 실행화면으로 바뀐다.

2) 트리거스위치 동작

오른쪽 상단의 화면은 TRIGGER상태를 나타낸다. 동작중에는“ON"이 표시된다.

기중방전의 F2 TRIGGER가 선택되면 방전은 F2키로 이루어지고 F2키를 다시 누르면 멈춘다.

실행중 시작전압으로부터 시작하기 위해서는 STOP키를 누르고 그런다음 다시 START키를 누른다.

STEP전압값이 표시된 전압의 실질적인 숫자보다 작을 때 같은 전압값이 가끔 반복해서 표시될수도 있다. 하지만 고장은 아니다.

<예>

표시된 전압이 10.0㎸ 이고 STEP전압이 0.02㎸일 때 6번째 전압값이 10.1㎸이다.

프린터가 연결되지 않으면 “NOT READY"가 화면에 나타난다.

방전건의 트리거스위치를 한번누르면 설정된 데이터에 따라 방전을

행한다. 트리거스위치가 방전중에 눌려지면, 방전이 멈춘다.

트리거스위치를 다시 누르면 재시작한다.

기중방전의 경우, 트리거스위치가 눌려지고 있는동안 방전이 지속된다.

환경설정 화면에서 TRIGGER가 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER로

맞춰지면 트리거 스위치는 F2키 또는 외부신호에 의해 동작한다.

하나의 방전이 끝나면 그시기의 화면이 멈출 것이다.

다음트리거 입력이 되면 전압표시가 화면에 나타나고 전압을 방전한다.

트리거 스위치를 1초보다 길게 누르면 “CONTINUOUS"메세지가 화면

오른쪽상단에 표시된다.

이상태에서는 동작이 트리거스위치입력을 기다리지 않고 종료전압까지

계속적으로 수행된다.

기중방전의 경우는 동작하지 않는다.

3) 방전횟수 재설정

F2키가 눌려지면 DISCHARGES카운터가 리셋된다.

이것은 항상 입력이다.

트리거가 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER로 맞춰진다면, F2키는

카운터를 재설정하는데 사용된다.

4) 시험항목의 인쇄

Printing은 옵션이 프린터가 연결되었을때만 동작한다. F1키를 누르면

시험항목이 출력되어 나온다. TRIGGER가 F2 TRIGGER 이나

EXT.TRIGGER에 맞춰졌을 때 MODE키를 누름으로서 F1키는

RESET에서 PRINT로 바뀐다.

7-5-3 실행의 정지

7-6 PROGRAM MODE

PROGRAM MODE는 정전기 방전시험에대한 기본동작을 조합함으로서

일련의 동작을 행하는데 이용된다.

7-6-1 PROGRAM MODE에서의 설정

1) program mode의 개념

50개(1～49)의 program을 할수 있다.

하나의 program은 100개의 program 단위의 조합으로 구성된다.(0～99)

하나의 program에서 30개의 단위 program의 조합할수 있다.

2) 설정화면 불러내기

메뉴화면이 표시될 때 4를 입력한다.

화면이 PROGRAM UNIT설정화면으로 바뀐다.

MODE

→

4

를 누른다.

4) PROGRAM UNIT NO.변경하기

▲▼키 또한  설정칸을 옮기는데 사용될수 있다.

화면을 빨리 변화시키기 위해 F2를 TEN-KEY PAD와 함께 사용한다.

화면목록을 보기위해 F2를 ROTARY CONTROL과 함께 사용한다.

+/-키는 +와-극성을 설정하는데 사용된다.

기중방전의 횟수는 과정 끝에 부저소리가 나도록 설정되어져 있다.

간격설정은 기중방전에는 사용되지 않는다.

F2를 누르면 설정프레임은 상단에 위치한 PROGRAM UNIT NO. 열로

이동한다.

PROGRAM UNIT NO.를 TEN-KEY PAD나 ROTARY CONTROL.로

선택한다.

(00에서 99까지 설정할수 있다. TEN-KEY PAD로 입력할시 2자리숫자를

입력하라. 0을 입력시 00으로 1을 입력시 01로 한다.)

5) 출력전압설정

0.02에서 30.0㎸범위내에서 설정가능하다.

6) 방전방법선택

기중방전 또는 접촉방전이 선택가능하다.

7) 출력극성 설정

출력극성 +/- 가 선택가능하다.

8) 방전횟수의 설정

DISCHARGE항목에서 원하는 방전횟수를 설정한다.(1～60000회)

0으로 설정되면 실행시 PROGRAM UNIT가 넘어간다.

9) 방전간격의 설정

INTERVAL항목에서 원하는 방전간격을 설정한다.

(0.05～600초. 10초보다낮은 경우는 0.05초단위로 설정한다.)

10) 화면설정 마치기

PROGRAM화면으로 돌아간다.

설정칸을 옮기기 위해 F2키나 ▲▼키를 사용한다.

11) PROGRAM NO.선택

설정칸을 PROGRAM NO.칸으로 옮긴다. 원하는 PROGRAM NO.를 입력

한다.  TEN-KEY PAD로 입력시 2자리 숫자를 입력하라.

0을 입력시 00으로 1을 입력시 01로 설정

12)

설정칸을 ▼키로 옮긴다.

program unit 첨가와 삭제

설정칸을 PROGRAM NO.칸으로 옮긴다. 원하는 PROGRAM NO.를 입력

한다.  TEN-KEY PAD로 입력시 2자리 숫자를 입력하라.

0을 입력시 00으로 1을 입력시 01로 설정

+

+키를 누르면 PROGRAM UNIT NO.열에 표시된숫자가 프로

프로그램에 첨가된다.

-

-키를 누르면 마지막 입력 program unit No.가 삭제된다.

7-6-2.

화면이 실행화면으로 바뀐다.

PROGRAM MODE에서의 실행

2) TRIGGER 스위치 조작

오른쪽 상단의 화면은 TRIGGER상태를 나타낸다. 동작중에는“ON"이 표시된다.

기중방전의 F2 TRIGGER가 선택되면 방전은 F2키로 이루어지고 F2키를 다시 누르면 멈춘다.

실행중 시작전압으로부터 시작하기 위해서는 STOP키를 누르고 그런다음 다시 START키를 누른다.

프린터가 연결되지 않으면 “NOT READY"가 화면에 나타난다.

방전건의 트리거스위치를 한번누르면 설정된 데이터에 따라 방전을

행한다. 트리거스위치가 방전중에 눌려지면, 방전이 멈춘다.

트리거스위치를 다시 누르면 재시작한다.

기중방전의 경우, 트리거스위치가 눌려지고 있는동안 방전이 지속된다.

환경설정 화면에서 TRIGGER가 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER로

맞춰지면 트리거 스위치는 F2키 또는 외부신호에 의해 동작한다.

하나의 방전이 끝나면 그시기의 화면이 멈출 것이다.

다음트리거 입력이 되면 전압표시가 화면에 나타나고 전압을 방전한다.

트리거 스위치를 1초보다 길게 누르면 “CONTINUOUS"메세지가 화면

오른쪽상단에 표시된다.

이상태에서는 동작이 트리거스위치입력을 기다리지 않고 종료전압까지

계속적으로 수행된다.

기중방전의 경우는 동작하지 않는다.

3) 방전횟수 재설정

F2키가 눌려지면 DISCHARGES카운터가 리셋된다.

이것은 항상 입력이다.

트리거가 F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER로 맞춰진다면, F2키는

카운터를 재설정하는데 사용된다.

4) 시험항목의 인쇄

Printing은 옵션이 프린터가 연결되었을때만 동작한다. F1키를 누르면

시험항목이 출력되어 나온다. TRIGGER가 F2 TRIGGER 이나

EXT.TRIGGER에 맞춰졌을 때 MODE키를 누름으로서 F1키는

RESET에서 PRINT로 바뀐다.

7-6-3 실행의 정지

7-7

유틸리티 기능과 기능설명

이 장은 각각의 유틸리티기능을 설명한다.

7-7-1 설정데이타 삭제하기

각각의 IEC SEVERITY MODE, MANUAL MODE, SWEEP MODE,

그리고 PROGRAM MODE에 설정된 내용이 삭제될수 있다.

1) 데이터 삭제화면 호출

MODE

→

0

→

2

키를 누른다

2) 데이터 삭제항목의 설정

원하는 데이터삭제항목을 “1”에 맞춘다. “0”일때는 삭제가 않된다.

3) 데이터 삭제실행

데이터삭제를 실행

삭제가 완료된후 UTILITY 화면으로 가기위해 F2키를

누른다.

데이터삭제를 실행하지 않고 UTILITY화면으로 간다.

7-7-2

설정데이타의 출력하기

각 IEC SEVERITY MODE, MANUAL MODE, SWEEP MODE 그리고

PROGRAM MODE에서의 설정된 데이터는 프린터로 출력될수 있다.

1) Print data 화면의 호출

MODE

→

0

→

3

키를 누른다

2) 데이터 프린트항목 설정

원하는 출력데이타항목을 “1”로 설정한다. “0”으로 설정된 항목은 출력이

않된다.

3) 데이터출력의 실행

데이터 출력을 시작

출력이 완료된후 UTILITY 화면으로 가기위해 F2키를

누른다.

데이터 출력없이 UTILITY 화면으로 돌아간다.

7-7-3 설정데이타를 위한 BATTERY BACKUP

주: 데이터저장은 가장나쁜조건에서 최소3개월동안 유효하다.

일반적으로 1년이상 유효하다.

battery 는 장비가 사용되는 동안 충전될것이다.

환경설정에 관해서는 Par.7-2를 참조하고 데이터삭제에 관해서는 Par 7-7-2를 참조

이 장비는 아래와 같은 항목을 battery로 backup하도록 설계되어 있다.

‧ 환경설정 데이타

‧ 사용한 마지막 데이터

‧ IEC SEVRITY MODE에서의 데이타설정

‧ MANUAL MODE에서의 데이타 설정

‧ SWEEP MODE에서의 데이터 설정

‧ PROGRAM 과 PROGRAM unit에서의 데이터 설정

‧ 달력과 시간설정

그러므로 이러한 데이터는 전원이 꺼진후라도 저장되어야 한다.

1) 내장된 battery

전원이 켜진동안 충전할수 있는 2차 battery가 사용된다. 완전히 충전된

상태라면 데이터저장은 3개월이상 지속될 것이다.

2) 내장된 battery의 충전

충전battery가 완전히 충전되기 위해 30시간이 필요하다.

battery를 지속적으로 충전하는 것이 필요하다.

장비가 1～2주에 총 30시간동안 사용된다면 battery는 완전히 충전될 것

출하시 battery는 완전히 충전되어 있지않으므로 위에서 언급된대로 battery를 충전하기 바란다.

이다.

3) 설정데이타가 없어졌을때의 수단

설정데이타가 깨졌을 때 우선 환경설정데이타에 맞추고 데이터를

삭제한다.

사용자에 의해 설정된 어떠한 데이터도 보증받지 않는다.

4) 데이터 출력취소

데이터출력이 취소로 끝낼 때 DATA PRINTING ***ENDED!***라는 메시지가 나온다.

7-7-4 온도/습도화면(옵션)

온/습도는 측정방법과 측정환경에 따라 크게 차이가 날수 있다.

hygrometer(thermometer)는 보는방법에 따라 기계적인 오차를 낼수 있다.

IEC에서 규정된 기중방전에 관한 온도,습도, 기압에대한 조건은 다음과 같다.

온도:15～35℃

습도:30～60℃

기압:680～1060hPa

옵션인 온/습도센서가 사용되면 온/습도가 MENU화면과 각 실행화면

하단에 표시된다.

(온/습도 센서가 제공되지 않을면 어떠한 표시도 나타나지 않는다.)

온/습도 센서는 측정된 데이터를 적외선으로 ESS-2000으로 전송한다.

1) 메뉴화면상의 표시예

7-7-5. 방전GUN

이 장비에 연결되는 방전건의 모델명은 TC-815P이다. 150㎊ 충전 Capacitor와 330Ω 충전저항은 기본 액서서리로 제공된다. 아래와 같은 충전 Capacitor과 충전저항은 옵션으로 구입 가능하다.

Discharge capacitor	100,150,200,250,300,400,500㎊
Discharge resistor	100,150,200,250,300,330,400,500,1K,1.5K,2K,5K,10K(Ω)

주1) 방전건의 릴레이를 보호하기 위해 100Ω보다 큰 저항의 사용하시오

주2) 0.05초간격의 정전기방전시험은 IEC규격에 정의된 예비시험으로 해야하고 150㎊은 IEC규격       하에서 사용되어야 한다.

하지만 이 경우, 방전시간이 충분치 않아 낮아진 출력전압이 생긴다.

ESS-2000과 함께 TC-815P가 사용되었을 때, 방전간격이 0.05초일 때 낮아지는 정도는 아래       표에 주어졌다.

Discharge gun	Charing resistance	Charging capacitor	Lowering rate at discharge interval 0.05sec.
TC-815P	53MΩ	150㎊	5%

Capacitor가 150㎊보다 낮고 방전간격이 0.1초보다 길 때 출력전압이 낮아지지는 않는다. 하지만 200㎊보다큰 커패시터가 사용될 때,  방전간격이 0.1초보다 긴경우라도 출력전압이 낮아진다. 출력전압이 낮아지는 것을 피하기 위해 최소한의 방전간격이 아래표에 나타나 있다

출력전압이 낮아지는 것을 피하기 위한 방전시간의 최소 한계

Charging capacitor	discharge gun
	TC-815P
200㎊	0.10sec.
250㎊	0.10sec.
300㎊	0.15sec.
400㎊	0.15sec.
500㎊	0.20sec.

출력이 시험중 이루어진다면, 정전기에 의한 전위 때문에 기기가 망가질수 있다. 그러므로 AC아답터를 사용하지 않고 내장된 battery로 기기를 동작시키시오.

7-7-6 PRINTER(옵션)

아래와 같은 Printer를 사용하시오

DPU-201G(Made by SEIKO INSTRUMENTS INC.)

프린터를사용하기전 내장된 battery를 충분히 충전시키시오.

프린터 케이블을 ESS-2000후면에 있는 PRINTER 커넥터에 연결시키시오.

F1키가 "PRINT"라고 표시된 상태에서 F1키를 누를 때 출력이 시작한다.

7-7-7 Print 형식

1) 실험데이타 목록

2) 설정 데이터 목록(일본어로 표시된 것)

2) 설정 데이터 목록(영어로 표시된 것)

7-7-8 옵 션

옵 션인 액서서리는 다음과 같다.

Model NO.                       설 명

01-00013A                       자동 ESD제전기

03-00040A                       방전 Gun holder

07-00016A                       온/습도 센서

11-00008A                       경고등

08-00006B                       무선리모콘

16-00001A                       프린터

05-00005A                       프린터 케이블

SWA1504W                      프린터용 AC adaptor

■ 무선 리모콘 (08-00006B)

적외선 리모콘은 다른 실험기기(LSS-15AX, FNS-AX2등)와 공통으로 사용될수 있다.

ESS-2000이 켜진직후 적외선 리모콘기능은 “inoperative"이다. 그러므로 사용자는 원하지 않는 시험기기를 동작시키는 실수는 없다.

ESS-2000에 전원을 켜고 ESS-2000에 적외선 리모콘을 키고 ENB 키를 누른다. 그러면 리모콘기능이 “operative"로 된다.(ENB키를 누름으로서 ”Operative" 와 "Inoperative"로 변환시킬수 있다.

적외선 리모콘 기능은 serial 전송시스템을 사용하기 때문에 두 개의 키를 동시에 눌러서는 동작시킬수 없다. (sweep mode에서 ±설정의 경우):

이 경우 UP/DOWN키로 컨트롤러를 동작시키거나 시험기기의 키를 동작시킨다.

또한 Model 08-00006A도 사용할수 있다 하지만 remote controller사의 sheet design은 Model 08-00006B와는 약간 다르다.

각표시를 다음과 같이 읽는다: “ENT"→"ENT/C", "FC"→"F5/+", "F6"→"F6/-"

적외선 리모콘 battery 수명이 다하면 적외선 거리가 짧아지거나 controller가 작동이 않될수 있다. battery수명이 다했을 때 새로운 것으로 교체하시오.

8. 사 양

8-1 사 양

8-2 메시지 목록

다음과 같은 메시지가 화면에 표시된다.

Message	메시지 내용	대 응
MAX VOLTAGE ERROR	환경설정화면에서 전압이 MAX VOLTAGE 설정을 넘었다.	고전압출력을 끄고 STOP키를 누르고 설정을 변경한다.
HIGH VOLTAGE ERROR	고전압출력이 전압설정에 대해 ±5% error를 낸 경우	고전압출력을 끄고 STOP키와 START키를 다시 누른다. error가 발생하면 우리회사로 연락바란다.
AUTO STOP	환경설정화면에서 아무동작 없이 AUTO STOP 에 대해 설정한 시간이 지난경우	동작정지 재시작
NOT READY	프린터가 연결안된 경우 프린터 용지가 없는 경우	프린터 확인
BUSY	PRINT키를 프린트중에 눌려진 경우	프린트 완료후 실행
WAIT	고전력의 극성이 바뀌고 있거나 전압이 바뀌고 있는동안 표시 트리거 입력이 행할 때 약간의 대기시간이 흐른다음 방전이 이루어진다.	대기시간: 시작에서 2.5초와 극성변환에서 2.5초 전압변환에서 0.5초 Sweep mode에서 극성변환에 2초 각시험이 완료된후 2.5초
-E-	설정될수 없는값을 입력했을 때 error가 발생	C(CLEAR)키를 누르거나 올바른값을 입력한다.

9. 제품 내용물 확인

다음 품목이 들어있다. 확인하십시오.

내 용 물                                                              수  량

① ESS-2000 본체...................................................................................................................1

② AC 코드...............................................................................................................................1

③ 설명서...................................................................................................................................1

④ 액서서리 가방.....................................................................................................................1

⑤ 방전 Gun..............................................................................................................................1

⑥ 방전 팁(원뿔형)..................................................................................................................1

⑦ 방전 팁(원형)......................................................................................................................1

⑧ 방전 Gun의 설명서............................................................................................................1

10. 정전기 시험의 예비지식

1) 정전기 시험의 원리

정전기의 기본적인 회로가 아래에 나타나 있다.

고전압 power supply에서 발생된 고전압은 충전 relay와 충전 저항을 거쳐 충전 커패시터에 충전된다. 충전 relay가 off될 때 방전 relay가 on된다. 충전 커패시터에 축적된 고전압(전하)은 방전 저항을 통해 EUT에 인가된다.

2) IEC규격에 의한 정전기 시험

IEC(International Electrotechnial Commission)는 정전기 방전요구 Pub.61000-4-2에 대한 규격을 발행했다. 이 Pub.61000-4-2는 시험회로와 상수,방전전류파형, 시험전압 level,시험환경등을 규정한다.

ESS-2000과 방전Gun(TC-815D(F)또는 TC-815P)은 IEC pub.61000-4-2에 따르는 정전기시험을 위해 사용된다.

정전기 방전시험이 IEC 형태나 바뀐값(즉, 충전커패시터와 방전저항)보다 다른 방전Gun(TC-814 등)을 사용할 때 시험은 원래의 기준에 근거해서 이루어져야 한다.

3) 접촉방전과 기중방전

접촉방전과 기중방전은 정전기을 인가하는 방법으로 사용된다.

시험방법과 정전기 시험기의 동작이 다음과 같이 서로 다르다. 더욱이 EUT가 받는 영향도 서로 다르다.

☞접촉방전

뾰족팁 또는 둥근팁을 방전Gun 끝부분에 끼운다. 정전기 방전은 피시험체의 외장에 방전팁을 접촉시킴으로서 수행된다.(또는 코팅된 외장의 표면을 뚫음). 피시험체의 케이스로 흐르는 방전전류는 내부회로에 침입함으로서 오동작을 일으킨다. 충전 relay와 방전 relay는 충전 커패시터를 충전시키고 피시험체에 방전시키는 동작을 번갈아 하는데 이용된다.

방전이 직접적인 접촉에 의해 행해지기 때문에 상당히 좋은 재현성을 얻을수 있다.

☞기중방전

둥근 방전팁을 방전Gun끝에 끼운다.

방전팁을 피시험체에 가까이 가져갈 때 팁과 피시험체 사이의 어떤거리에서 절연파괴가 일어날 것이다. 고로 정전기가 피시험체에 방전되고 오동작을 일으킨다.

이 경우, 방전relay는 방전팁이 피시험체에 가까이 갈때까지 on상태이고 정전기가 방전된다. 그러므로 방전커패시터의 정전하가 어느시간동안 감소하는 것을 방지하는 것이 필요하다.(IEC pub은 방전감소율이 5초동안 10%내에 있을 것을 규정하고 있다.)원형팁이 왜사용돼어야 하는지는 아래의 이유와 같다.

정전기가 공기중에서 방전되기 때문에 온도와 습도에 영향받기 쉽다. 더욱이, 접촉방전과 비교할 때 재현성이 떨어진다.

ESS-2000은 각 시험항목에 따르는 기중방전과 접촉방전사이를 선택하도록 설계되었다. 위에서 언급한대로 충전relay와 방전relay동작 그리고 기중방전에 대한 트리거 스위치동작이 접촉방전의 그것과 다르다.

기중방전의 경우 방전간격의 설정항목이 사용되지 않는다.

위에서 언급한 시험에 덧붙여 접촉방전을 활용하는 기중방전시험이 가능하다.

☞50% flash-over test

접촉방전이 행해지고 있는동안 방전Gun을 피시험체에 가까이 가져간다.

이 경우 방전Gun은 두 번에 한번꼴로 스파크방전이 일어나는 거리에서 피시험체에서 떨어진다.

4) 정전방전시험의 절차

정전방전시험은 ground plane, 연결 board 등을 사용하는 어떤 환경에서 행해져야 한다. 더자세한 정보는 방전Gun의 설명서를 참조하기 바란다.

11. 외부 INTERFACE

1) AUX 연결핀 배열

Pin NO.	Signal name
1	Warning light output +
2	Warning light output -
3	Elimination probe +
4	Elimination probe -
5	NC
6	NC
7	External trigger input+
8	External trigger input-

Signal name	Pin NO.
NC	9
NC	10
NC	11
NC	12
NC	13
+24V output	14
0V output	15

연결가능한 커넥터:HDAB-15P(HIROSE)

2) AUX 연결기능

Warning light ............................시작하는 동안 on.

Elimination probe.......................제전 relay를 동작시킴. 시간에 관해서는 Par.8참조

External trigger.......................환경설정화면에서 external trigger이 설정되었을때만 동작.                                       trigger switch의 그것과 같은 기능을 갖는다.

3) AUX connector interface circuit

4) RRINTER connector pin 배열

Pin NO.	Signal name	Signal name	Pin NO.
1	/STORE	DATA6	8
2	DATA 0(LSB)	DATA7(MSB)	9
3	DATA1	NC	10
4	DATA2	BUSY	11
5	DATA3	NC	12
6	DATA4	NC	13
7	DATA5	GND	14

연결가능한 커넥터:57-40140(DDK)

주의) 규정된 프린터외 어떠한 프린터와도 연결하지 마시오.

규정된 프린터:DPU-201G(Seiko Instruments Inc.)

12.  보  증

1. 인도후 1년. 이장비와 액서서리는 무료로 고침

2. 하지만 보증기간동안의 소모성부품은 이 보증에 적용받지 않는다.(방전 relay/K61C841의 기계적인 수명은 1,000,000회 정도이다.)

3. 본 보증기간 동안 어떤 부품이 고장나면 그부분은 무료로 고쳐주거나 교체될 것이다. 또는 필요하다면 이에 상응한 것으로 교환될 것이다. 이 경우 NOISE LABORATORY가 수리항목을 결정한다.

4. 부주의한 취급이나 사용자에 의한 개조로 인한 어떠한 고장은 보증받지 못한다. 이 경우 소비자나 제삼자가 보증조건을 내세우더라도 보증은 무효이다.

5. 제품이 소비자에게 전달되고는 사용자가 운반중 발생시킨 손상에 대해 우리회사는 책임이 없다.

6. 화재,지진, 또는 다른 자연재해로 인한 손상은 이보증에 포함되지 않는다.

13. 유 지

1. 본장비의 수리, 관리 또는 외부조정이 필요한 경우 자격있는 수리원이 이런일을 한다.

2. 사용자측에서 이루어진 관리는 본장비의 외부세척과 기능확인정도로 제한한다.

3. 퓨즈를 검사하거나 교체시 본장비의 스위치를 끄고 plug socket을 뽑는다.

4. 본장비를 세척할 때 스위치를 본장비와 연결된 장비의 스위치를 끄고 plug socket을 뽑는다.

5. 세척시 화학제는 사용을 피한다. 그렇지않을면 본장비의 코팅이 벗겨지거나 표시장치가 고장날 수 있다.

6. 본장비의 cover를 열지말 것.

14. NOISE LABORATORY SUPPORT NETWORK

● 문제라고 생각되는 증상이 나타나면 다음과 같은 검토표에 따라 증상을 검토하고 모델명과 제품 serial number를 Noise Laboratory나 가까운 대리점으로 알린다.

● 제품이 Noise Laboratory로 보낼 때 문제점과 요구항목 그리고 모델명과 serial number를 수리요구서에 기재하고 제품과 수리요구서를 함께 포장해서 보낸다.

현 상	검사 항목
전원이 들어오지 않음	전원이 공급되는가? 퓨즈가 나갔는가?
화면에 표시가 않됨	contrast knob이 완전히 돌아갔는가?
트리거스위치를 눌러도 방전이 않됨	화면에 "MAX VOLATGE ERROR, HIGH VOLTAGE ERROR"라고 나오지 않는가? 환경설정화면에서 트리거선택이 F2 TRIGGER 이나EXT.TRIGGER에 맞춰져 있지 않은지? 방전Gun의고전압 커넥터가 올바르게 연결되었는지? 방전Gun이 프로브 스탠드에 제대로 꽂혀졌는가?(F2 TRIGGER 또는 EXT.TRIGGER에 설정)
동작되는 소리가 들리지만 방전이 않됨	전압설정이 낮음 방전 Gun의 콘덴서 Unit와 방전저항이 꽂혀있지 않은지?
기중방전의 경우 스파크방전이 작다.	원형방전팁이 사용되지 않았다.
PRINT 키를 눌러도 출력이 않됨	프린터가 연결되었는가? 프린터전원이 on 되었는가?

문제라고 생각되는 현상

Noise Laboratory는 다음과 같은 경우 수리하지 못할수 있다.

1. 소비자가 수리를 요청한 제품이 단종된지 5년이상된 제품

( 고전압 relay와 5년이내의 단종된 다른 부품을 포함)

2. 제품이 인도된지 10년이상지난 경우

3. 단종에 의해 수리부품이 없고 대체가능한 부품이 없을 경우

4. 우리의 승인없이 제품을 변경하거나 수리한 경우

5. 제품이 원래의 형태를 잃은 경우.